Методичні вказівки до лабораторної роботи

ОСЦИЛОГРАФ.

Включення осцилографа.

1. Вставте до розетки вилку шнура живлення та ввімкніть тумблер "ПИТАНИЕ".При цьому на передній панелі повинна засвітитися сигнальна лампочка під написом "ПИТАНИЕ".

2. Дочекайтесь появлення на екрані осцилографа лінії розгортки або електронної плями,яка створюється електронним променем.

3. Якщо на екрані осцилографа нема нічого установіть тумблер "РАЗВЕР." у вікні правої бічної панелі в положення " X " (нижнє положення), а ручку "ЯРКОСТЬ" на передній панелі оберніть праворуч до упору в положення максимальної яскравості.

4. Ручками "Догори-Донизу"(позначена "   ") та "Ліворуч-Праворуч" (позначена "   ") виведіть електронну пляму до центру екрану, зменшіть яскравість та ручкою "ФОКУС" зфокусуйте пляму до мінімальних розмірів (повинна бути кругла точка).

5. Переключіть тумблер "РАЗВЕР." з положення " X " у верхнє положення. Повинна з'явитися лінія розгортки. Якщо її нема,оберніть ручку "СТАБ." праворуч. За допомогою ручок "     " та "     " розташуйте лінію розгортки вздовж центральної осі екрану.

Калібровка осцилографа.

За допомогою осцилографа можна вимірювати амплітуди спостерігаємих сигналів та часові інтервали. Тобто інформація про сигнал відтворюється на екрані осцилографа у координатах "Амплітуда" (вісь OY) -" Час " (вісь OX). Калібровка є свого роду установленням вимірювального приладу на нуль. Тільки після калібровки дійсні шкали передньої панелі осцилографа: шкала амплітуд " V/ДЕЛ."(ліва шкала) та шкала часу ("mS/ДЕЛ." та " S/ДЕЛ.") (права шкала). Калібровку роблять у наступному порядку.

1. Поставте перемикач роду роботи у середнє положення "   ". (Розташований у лівому нижньому куту предньої панелі).

2. Зафіксуйте ручки плавного регулювання "УСИЛЕНИЕ" (ліворуч) та "ПЛАВНО" (праворуч) у крайньому правому положенні. (У момент фіксації має місце ледь чутне клацання).

3. Установіть ручку східчастого регулювання "УСИЛЕНИЕ" у нижнє положення "5 ДЕЛ.", позначене зеленим трикутником, а ручку східчастого регулювання тривалості розгортки у положення " 1 " на шкалі " mS / ДЕЛ ". На екрані осцилографа повинні виникати калібровочні імпульси,які виробляє внутрішній калібратор осцилографа.

4. Амплітуда калібровочних імпульсів повинна займати 5 великих поділок на сітці екрану осцилографа. Невідповідність усувається регулюванням амплітуди за допомогою потенціометра " V/ДЕЛ.",розташованого у вікні лівої бічної панелі.

5. Поставте перемикач "СИНХР." (у правому нижньому куту передньої панелі) на один з плюсів: " + ". При цьому у сітку екрану вздовж горизонталі повинні укладатися 10 імпульсів. Невідповідність усувається за допомогою потенціометра "ДЛИТ." у вікні правої бічної панелі. Після цього осцилограф придатний для вимірювань. Під час вимірювань ручки плавного регулювання повинні залишатися зафіксованими у крайньому правому положенні.

Отримання зображення на екрані осцилографа.

1. За допомогою ручки східчастого регулювання "УСИЛЕНИЕ" вийдіть з режиму калібровки,обернувши її на 1-2 положення проти стрілки годинника.Якщо лінія розгортки не відновилась оберніть за годинниковою стрілкою ручку "СТАБ.".

2. Переведіть перемикач роду роботи у одне з кінцевих положень ("  " або      "  "), в залежності від типу вивчаємого сигналу.На такий же рід роботи переведіть перемикач "СИНХР.".

3. Пересвідчіться у тому,що тумблер атенюатора на правій панелі займає положення "1:1",а блок,який досліджується, не підключений до мережі електроживлення.

4. За допомогою з'єднувального кабеля підключіть вхід осцилографа до виходу досліджуваного блоку або пересвідчіться у надійності з'єднання,якщо кабель вже підключений.

5. У даній лабораторній роботі досліджується блок мультивібратора,який генерує 5 послідовностей прямокутних імпульсів різної тривалості з різними періодами повторення.



U

 - тривалість імпульсу    ;

Т - період повторення імпульсу;

U - амплітуда імпульсу;                                                      T

T/  = Q - скважність імпульсу .

Ту чи іншу послідовність вибирають за допомогою східчастого перемикача (ліва ручка блоку). За допомогою правої ручки плавно регулюється амплітуда імпульсу.

6. Перед включенням мультивібратора до мережі електроживлення оберніть ручку регулювання амплітуди проти стрілки годинника до упору, тобто установіть нульову амплітуду на виході блоку. Потім вставте вилку шнура до розетки електромережі та переведіть тумблер "СЕТЬ" на лівій бічній панелі мультивібратора з нижнього положення догори. Помірно збільшуйте амплітуду сигналу до отримання зображення на екрані осцилографа. Збільшуючи амплітуду та зменшуючи підсилення осцилографа (східчастим перемикачем "УСИЛЕНИЕ") установіть максимальну амплітуду сигналу. Східчастим регулюванням тривалості розгортки, а також ручками "СТАБ." та "СИНХР." дістаньте оптимальне стійке зображення сигналу на екрані осцилографа.

Вимірювання амплітуди сигналу.

1. Підрахуйте, скільки великих поділок вздовж вертикалі займає амплітуда сигналу.

2. Визначіть на якому показі амплітудної шкали " V/ДЕЛ." знаходиться східчастий перемикач.

- Результат множення кількості поділок на показ шкали дає значення амплітуди сигналу у вольтах.

Приклад.

1    0,5

2

5

V / дел

Амплітуда імпульсу займає на екрані 3,4 великих поділки. Східчастий перемикач підсилювання знаходиться у положенні 2 на шкалі " V/ДЕЛ.". Амплітуда імпульсу дорівнює :   U  =  3,4 под. 2 В/под.  =  6,8 B .

Вимірювання часових інтервалів, зокрема тривалості

імпульсів та періодів повторення.

1. Дістаньте на екрані зручного для вимірювань зображення сигналу:

- амплітуда - біля 5 великих поділок;

- тривалість - більш однієї великої поділки вздовж горизонталі (але менше 10).

2. Зображення, відповідне тривалості одного імпульсу    , розташуйте вздовж середньої лінії екрану ЕПТ.

3. Підрахуйте, скільки великих поділок вздовж горизонталі займає інтервал між запланованими для вимірювань точками.

4. Визначіть, на якому показі шкали тривалості розгортки "mS/ДЕЛ", або                "   S/ДЕЛ." знаходиться східчастий перемикач.

5. Результат множення кількості поділок та показу шкали дає значення часового інтервалу (тривалості імпульсу, періоду повторення та інш.) у мілісекундах в секторі "mS/ДЕЛ." або у мікросекундах у секторі " S/ДЕЛ.".

Приклад.  Відстань між точками, які характеризують часовий інтервал дорівнює 4,2 великих поділки. Перемикач тривалості розгортки знаходиться у положенні 0,2 сектору "mS/ДЕЛ.". Часовий інтервал дорівнює:

T = 4,2 под.   0,2 mS/под. = 0,84 мілісек.

Завдання.

1. Виміряйте тривалості та періоди повторення прямокутних імпульсів усіх п'яти послідовностей, які генерує мультивібратор. Зробіть оцінку абсолютних похибок кожного вимірювання. Дані вимірювань подайте у вигляді таблиці.

2. Для однієї з послідовностей імпульсів визначіть скважність, частоту повторення імпульсів та їх абсолютні похибки.

3. Виміряйте максимальну амплітуду імпульсів та її абсолютну похибку.

4. Користуючись допоміжним пристроєм до осцилографа продивіться та замалюйте вольт-амперні характеристики усіх елементів, позначених на панелі пристрою. Розгляньте схему пристрою, поясніть принцип її дії.

5. Користуючись генератором ГЗ-109 за фігурами Лісажу визначте частоту сінусоїдального сигналу, який генерує RC-генератор. Зробіть оцінку похибки вимірювань. Замалюйте фігури Лісажу якщо частоти генераторів збігаються або мають одне, дво та т.д. кратні співвідношення. Зверніть увагу на схему підключення генераторів до осцилографа. Поясніть принципи отримання фігур Лісажу на екрані осцилографа.