Лабораторна робота №4

Комп’ютерна проективна томографія

Студентів 4-го курсу, групи МРФ

Гриценка Олександра

Роздабари Маргарити

Мета роботи: ознайомитись з особливістю відновлення зображень за сукупністю одномірних проекцій у комп’ютерній проективній томографії.

Хід роботи:

1. Ознайомилися з основними командами і органами керування програми керування комп’ютерного рентгенівського томографа «СРТ-1010»

2. Визначили основні характеристики відновлюваного зображення на основі даних імітаційного математичного фантома, та сирих даних з томографа тої ж розмірності. Ознайомились с математичною емуляцією фантома. З’ясували які компоненті на зображенні проекцій відповідають яким компонентам на відновленому зображенні. Всі вони додають певні точки до нашого фантому. Рівень 1-5 відповідає за контрастність отриманого зображення(тобто фантом певним чином змінює свій коефіцієнт пропускання в залежності від виставленого рівня)

3. Виконали фільтрацію:

Для цього виставляли певний рівень фільтрації, потім завантажували зображення реальних об’єктів. Використовували 4 режими фільтрації: of, low, middle, hi.

|  | Среднее | СКВ | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| Off | 108 | 19,48 | 5,54 |
| Low | 113 | 8,23 | 13,73 |
| Mid | 112 | 6,52 | 17,18 |
| Hi | 99 | 4,4 | 22,50 |
| Фантом | 129 | 1,2 | 107,50 |

Як бачимо, співвідношення сигнал/шум зростає при застосуванні фільтрів. Також побачили, що цей показник для математичного фантома набагато більший ніж у реального. Отже сама апаратна частина дає великий внесок в шумову складову отриманого зображення.

При використанні фільтру «Hi» відбувається погіршення якості зображення. Ми перестали розрізняти певні елементи. Отже зростає співвідношення сигнал/шум, але погіршується роздільна здатність. При чому роздільна здатність за контрастом покращується. Оптимальний рівень фільтрації «Mid».

4. Використовуючи реальні дані, ми спробували настроїти відображення мало контрастних об’єктів: в середині верхнього кружка на межі роздільності за контрастністю отримали маленькі кола.

5. Настроїли режим фільтрації для найкращого спостереження зрізів мозку. Отримали зображення чотирьох послідовних зрізів мозку. Записали обстеження до бази даних.

Висновок: в ході виконання лабораторної роботи ознайомлено з особливостями відновлення зображень за сукупністю одновимірних проекцій у коп’ютерній проективній томографії.

Відповіді на контрольні запитання:

- Що на сукупності проекцій відповідає довільній точці відновленого зображення?

На сукупності проекцій від довільної точки відновленого зображення відповідає розподіл інтенсивності від цієї точки. А цей розподіл це певна синусоїда.

- Які основні фактори визначають роздільну здатність відновленого зображення в проективній томографії?
Апертура датчика, частота вибірки, не ідеальність сирих даних (при застосуванні фільтрації роздільна здатність зменшується)

- Чому в рентгенівській томографії використовується надлишковість за кількістю вхідних даних?
Маючи деяку кількість проекцій можна розрахувати значення коефіцієнта поглинання. Для цього необхідно, щоб кількість точок в кожній проєкції перевищувала кількість точок растру.

- Чому фільтрація даних виконується на рівні проекцій, а не на рівні відновленого зображення?
Шум утворюється коли ми реєструємо дані, і якщо ми разом з даними будемо реконструювати ще й шум, то він стане ще більш складним. Тому легше відфільтрувати шуми саме на рівні проекцій. Також, це так, бо у нас використовуються логарифма тори та АЦП і шуми, які існують на кожній проекції, потім сумуються.