Лабораторна робота №3

Реконструкція зображень у магніторезонансній томографії.

Студентів 4-го курсу, групи МРФ

Гриценка Олександра

Роздабари Маргарити

Мета роботи:  ознайомитись з принципами магніторезонансної фур’є-томографії і основними методами реконструкції.

Хід роботи:

- Завантажили файл даних сигналу томографічного обстеження. Відобразили амплітудну, дійсну частину, уявну частину та фазу реконструйованої функції у вигляді зображень та графіків. Дійсна частина комплексного значення даних  відповідає за амплітуду отриманого сигналу, уявна частина-за фазу сигналу.

- Провели реконструкцію зображення за реальними томографічними даними за допомогою класичного методу (перетворення Фур’є з вікном). Використали 5 типів вікон. Для отриманих зображень отримали співвідношення сигнал/шум. Як бачимо найкраще співвідношення сигнал/шум для перетворення з прямокутним вікном та вікна Хемінга. Загалом, при застосуванні певних вікон погіршується роздільна здатність отримуваних зображень, проте зникають певні артефакти і покращується співвідношення сигнал/шум порівнюючи з перетворенням Фур’є  без вікна.

|  | Среднее | СКВ | SNR | Роздільна здатність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хана | 9508 | 674,1 | 14,10 | Трошки гірша за Хеминга |
| Прямоугольное | 8668 | 516,1 | 16,80 | Ще гірша, помітні артефакти в вигляді квадратів |
| Хеминга | 8260 | 548,5 | 15,06 | Трохи гірше за Гаусоподібне |
| Гаусоподобное | 9482 | 639,5 | 14,83 | Найкраща з усіх вікон |
| Барлета | 9506 | 781 | 12,17 | Найгірша |

3. Залежність роздільної здатності від використовуваного вікна:

Висновок: Ознайомилися з основними принципами МРТ. На практиці була використана основна методика реконструкції зображень сигналу томографа. Дослідним шляхом було підтверджено, що використання функції вікна призводить до поліпшення співвідношення сигнал-шум і прибирає артефакти, але до втрат в роздільній здатності, та чіткості зображень.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Розподіл яких характеристики речовини можна візуалізувати за допомогою магніторезонансної томографії?

За допомогою МРТ можна візуалізувати розподіл протонної густини. Також можна вираховувати T1, T2.

2. Яким чином проводиться просторове розділення різних точок досліджуваних об’єктів?

Просторове розділення різних точок об’єкту проводиться шляхом використання сталих градієнтів(вибору шару, фазового кодування та частотного кодування)

3. Як впливає неоднорідність магнітного поля та просторова не лінійність градієнтів на реконструйовані зображення?

Внаслідок неоднорідності магнітного поля чи просторової не лінійності градієнтів на реконструйованому зображені будуть з’являтись артефакти. Будуть порушуватися коректність просторового розділення різних точок об’єкту (наш зріз буде не лінійним), та буде неоднакова резонансна частота.

4. Чому використовується комплексний сигнал?

Тому що, якщо ми матимемо не комплексний сигнал, ми не зможемо розрізнити частоту і фазу сигналу. А вони відповідно кодують просторові координати. Якщо сигнал буде не комплексним, то ми матимемо лише розподіл по одній координаті.

5. Як збільшити різкість реконструйованих зображень?

Треба використовувати фільтри які будуть пропускати високі частоти.

Треба збільшувати амплітуду градієнту. Також збільшувати стале магнітне поле.