Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

Кафедра медичної радіофізики

Звіт

до  лабораторної  роботи №7

Тема:  Визначення параметрів п’єзокерамічних перетворювачів

Роботу виконали

студенти 4 курсу

Радько Катерина

Іжболдін Олександр

Київ 2012

Мета: ознайомитися з принципами ультразвукового зондування та навчитися визначати параметри п’єзоелектричного датчика.

Хід виконання роботи

- Виміряли час пробігу τ, який витрачає хвиля на проходження відстані S в досліджуваному середовищі. Всі отримані дані занесли у таблицю

| № виміру | τ , мкс | S, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 0 |
| 2 | 38 | 2 |
| 3 | 66 | 5 |
| 4 | 90 | 10 |
| 5 | 127 | 15 |
| 6 | 130 | 16 |
| 7 | 160 | 20 |

За МНК обчислили швидкість звуку за отриманими експериментальними даними:

с = 1444 ±105 (м/с)

- Визначили наступні характеристики п’єзоперетворювачів:

- Розмір ближньої зони датчика D

D = d2/4*λ

де d – діаметр п’єзоперетворювача, λ – довжина хвилі розповсюдження звуку

- Розрахували швидкість звуку с = 1402,9 + 4,83Т – 0,047016Т2 + 0,00012725Т3 (емпірична формула для визначення швидкості звуку в воді)

- Розбіжність ультразвукового пучка Δφ

Δφ = 1,22*λ/d

- Визначенні параметри п’єзоперетворювачів занесли у таблицю:

| Температура, К |  | 293 |
| --- | --- | --- |
| Швидкість звуку, м/с | експериментальна | 1444 |
|  | теоретична | 1483 |
| Частота, f, кГц |  | 111 |
| Розміри п’єзоелемента | Діаметр, d, мм | 36 |
|  | Товщина, h, мм | 20 |
| Ближня зона, D, мм |  | 24,2 |
| Кутове розходження променів, |  | 0,45 |
| Затухання, дБ/см |  | 7,35 |

λ = с/f . Тоді λ = 13,4 мм

Висновок.  В ході даної лабораторної роботи ознайомилися з принципами ультразвукового зондування та визначали параметри п’єзоелектричного датчика, такі як ближня зона, кутове розходження променів, затухання. Також було визначено швидкість звуку в воді с = 1444 ±105 м/с . Всі отримані дані занесено до таблиці.

Відповіді на контрольні запитання

- Які види ультразвукових коливань Ви знаєте? Що їх об’єднує?

Ультразвук - пружні звукові коливання високої частоти (більше 20 кГц). Він широко застосовується для візуалізації стану внутрішніх органів людини. Відомі повздовжні і поперечні пружні ультразвукові коливання. Перш за все їх об’єднує хвильова природа (коливання розповсюджуються у пружному середовищі), частотний діапазон тощо. У поперечних хвилях частинки середовища коливаються в площинах, які перпендикулярні до напрямку поширення хвилі. Поперечні хвилі можуть поширюватись в середовищі, в якому виникають пружні сили при деформації зсуву, тобто лише у твердих тілах. У поздовжніх хвилях частинки коливаються в напрямку поширення хвилі. Ці хвилі можуть поширюватись в середовищах, в яких виникають пружні сили при деформації стиску і розтягу, тобто у твердих, рідких і газоподібних тілах.

- Що таке дефектоскопія? Наведіть методи ультразвукового контролю якості виробів та матеріалів? Чи завжди вони застосовні? Чому?

Дефектоскопія - це неруйнівний контроль якості матеріалів і виробів з метою виявлення внутрішніх і прихованих дефектів металевих і неметалевих матеріалів і виробів та визначення місця їх розташування (без їх руйнування фізичними методами). Ультразвукова дефектоскопія - пошук дефектів в матеріалі виробу ультразвуковим методом, тобто шляхом випромінювання і прийняття ультразвукових коливань, і подальшого аналізу їх амплітуди, часу приходу, форми та інших характеристик за допомогою спеціального обладнання - ультразвукового дефектоскопа. Існуючі акустичні методи ультразвукових досліджень поділяють на дві великі групи - активні та пасивні. Активні методи контролю мають на увазі під собою випромінювання і прийом ультразвукових хвиль. Пасивні методи контролю полягають у прийомі хвиль, джерелом яких є сам об'єкт контролю. Методи дефектоскопії не можуть бути застосовані для матеріалів, які досить сильно поглинають звукові хвилі. Звукові хвилі не змінюють траєкторії руху в однорідному матеріалі. Відбиття акустичних хвиль відбувається від границі розділу середовищ з різними питомими акустичними опорами. Чим більше відрізняються акустичні опори, тим більша частина звукових хвиль відбивається від межі розподілу середовищ. Роздільна здатність акустичного дослідження визначається довжиною використовуваної звукової хвилі.

- Пояснити принцип дії п’єзоелектричного перетворювача

П’єзоелектричний перетворювач – електромеханічний, або електроакустичний перетворювач. Принцип дії п’єзоелектричних перетворювачів заснований на використанні прямого або зворотного п’єзоелектричних ефектів. Прямий п’єзоефект являє собою здатність деяких матеріалів утворювати електричні заряди на поверхні при прикладенні механічної напруги, зворотний – в зміні механічної напруги або геометричних розмірів зразка матеріалу під впливом електричного поля.В якості п’єзоелектричних матеріалів використовують зазвичай природний матеріал – кварц, турмалін, а також штучно поляризовану кераміку на основі титанату барію (BaTiO3), титанату свинцю (PbTiO3) і цірконату свинцю (PbZrO3). Можна використовувати і інші матеріали.

- Чим відрізняються В і М режими сканування

Зображення, одержуване при ультразвуковому дослідженні, може бути різним в залежності від режимів роботи сканера. Виділяють такі режими:

B-режим (режим яскравості). Методика дає інформацію у вигляді двомірних сірошкальних томографічних зображень анатомічних структур в масштабі реального часу, що дозволяє оцінювати їх морфологічний стан.

M-режим («час-рух»). Методика дає інформацію у вигляді одновимірного зображення, друга координата замінена часовою. По вертикальній осі відкладається відстань від датчика до лоціруємої структури, а по горизонтальній - час. Використовується режим в основному для дослідження серця. Дає інформацію про вид кривих, що відображають амплітуду та швидкість руху кардіальних структур.