Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

Кафедра медичної радіофізики

Звіт

до  лабораторної  роботи №8

Тема:  Ультразвукова інтраскопія

Роботу виконали

студенти 4 курсу

Радько Катерина

Іжболдін Олександр

Київ 2012

Мета: ознайомитися з клінічним застосуванням ультразвуку та основними методами регулювання інформативності ультразвукових зображень.

Хід виконання роботи

- Отримали ультразвукове зображення досліджуваного об’єкта (стакана)

- Нанесли на поверхню датчика гель та отримали повторно зображення досліджуваного об’єкта.

При ультразвуковій діагностиці якість звукової інформації, що отримується акустичної апаратурою, багато в чому обумовлена надійністю звукового контакту на границі шкіра пацієнта - датчик - приймач ультразвукових (УЗ) коливань. Цей контакт повинен забезпечувати низьке поглинання УЗ-коливань. Гелеві системи служать звукопровідним середовищем для ультразвукових досліджень. Використання гелю необхідно для створення близького контакту, так як при наявності між датчиком і поверхнею шкіри повітря зображення різко погіршується, про що свідчить перше зображення. В даному випадку бачимо значне покращення якості зображення (з використанням гелю)

- Дослідили всі методи керування якістю зображення. Підібрали максимальні параметри для чіткої візуалізації границь об’єкту.

- Оцінили площу перерізу відображуваного об’єкта на ультразвуковому зображенні за допомогою  еліпса та «відбитка». Визначили фактичне значення площі перерізу.

Площа перерізу за допомогою  еліпса: S = 47,3 см2

Площа перерізу за допомогою  «відбитка» : S = 47,9 см2

Фактичне значення площі перерізу:  S = 47,15 см2 (діаметр стакана дорівнює 7,75 см)

- Дослідили залежність середньої яскравості та дисперсії в залежності від коефіцієнту підсилення на різних частотах датчика.  Побудували відповідні залежності.

| Коефіцієнт підсилення | Частота, МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 | 2,5 | 5 |
|  | Значення яскравості |  |  |
| 26 | 13,30 | 14,61 | 11,35 |
| 36 | 22,87 | 24,03 | 20,00 |
| 48 | 39,92 | 42,23 | 34.31 |
| 62 | 45,40 | 49,47 | 44,63 |
| 78 | 74,77 | 78,88 | 73,97 |
| 98 | 96,50 | 100,79 | 95,52 |

Графік залежності середньої яскравості від коефіцієнту підсилення (для трьох різних частот):

| Коефіцієнт підсилення | Частота, МГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 | 2,5 | 5 |
|  | Дисперсія |  |  |
| 26 | 17,28 | 18,10 | 16,88 |
| 36 | 23,37 | 24,18 | 23,18 |
| 48 | 30,52 | 31,44 | 30,78 |
| 62 | 40,60 | 43,10 | 39,22 |
| 78 | 49,56 | 52,98 | 47,52 |
| 98 | 57,70 | 61,28 | 55,96 |

Графік залежності дисперсії від коефіцієнту підсилення:

Бачимо, що зі збільшенням коефіцієнту підсилення значення яскравості зростає.

Висновок. В ході даної лабораторної роботи ознайомитися з клінічним застосуванням ультразвуку та основними методами регулювання інформативності ультразвукових зображень. Дослідили залежність середньої яскравості та дисперсії в залежності від коефіцієнту підсилення на різних частотах датчика.  Побудували відповідні графічні залежності.

Відповіді на контрольні запитання

- Типи ультразвукових датчиків, класифікація та клінічне застосування

Всі ультразвукові датчики поділяються на механічні та електронні. У механічних сканування здійснюється за рахунок руху випромінювача. В електронних розгортка здійснюється електронним шляхом. Недоліками механічних датчиків є шум, вібрація, вироблені під час руху випромінювача, а також низька роздільна здатність.

Лінійні датчики використовують частоту 5-15 Мгц. Перевагою лінійного датчика є повна відповідність досліджуваного органу положенню самого трансдюсора на поверхні тіла. Недолік: складність забезпечення рівномірного прилягання поверхні трансдюсора до шкіри пацієнта, що призводить до спотворень одержуваного зображення по краях, глибина сканування досить мала (не більше 11 см). Використовуються в основному для дослідження поверхнево розташованих структур - щитовидної залози, молочних залоз, невеликих суглобів і м'язів, а також для дослідження судин.

Конвексний датчик використовує частоту 2,5-7,5 МГц. Має меншу довжину, тому домогтися рівномірності його прилягання до шкіри пацієнта більш просто. Однак при використанні конвексних датчиків отримується зображення по ширині на кілька сантиметрів більше розмірів самого датчика. Для уточнення анатомічних орієнтирів лікар зобов'язаний враховувати цю невідповідність. За рахунок меншої частоти глибина сканування сягає 20-25 см. Зазвичай використовується для дослідження глибоко розташованих органів - органи черевної порожнини, сечостатевої системи, тазостегнові суглоби.

Секторний датчик працює на частоті 1,5-5 Мгц. Має ще більшу невідповідність між розмірами трансдюсора і одержуваним зображенням, тому використовується переважно в тих випадках, коли необхідно з маленької ділянки тіла отримати великий огляд на глибині. Найбільш доцільне використання секторного сканування при дослідженні, наприклад, через міжреберні проміжки. Типовим застосуванням секторного датчика є ехокардіоскопія - дослідження серця.

- Принцип ALARA / безпечна діагностика

У світовій практиці протирадіаційного захисту персоналу, для зниження індивідуальних доз опромінення використовується принцип "оптимізації", також ще званий концепцією "ALARA" (скорочення від англійського вираження: As Low As Reasonably Achievable - "настільки низько, наскільки розумно досяжно"). Даний принцип містить два моменти. По-перше: не слід мінімізувати дози за будь-яку ціну, по-друге підхід ALARA заснований на відсутності спостережуваної порогової дози для стохастичних ефектів. Існують різні методи, що застосовуються в рамках процедури ALARA. Одним з цих методів є аналіз «витрати - вигода» (грунтується на рівнянні, яке визначає найкраще або оптимальне рішення як варіант, що мінімізує загальну вартість, тобто підсумок фінансових витрат і витрат, пов'язаних із заподіянням шкоди здоров'ю.). Процедура ALARA - це простий перелік кроків, який визначає структуру підходу і вирішення будь-якої задачі радіаційного захисту. Загальна схема, що ілюструє ці кроки, представлена ​​на рис

- Режими сканування , інформативність для різних областей діагностики.

Існує безліч методик візуалізації, що використовуються при діагностичному ультразвуковому скануванні.

А-режим або «режим амплітуди» - це методика візуалізації, здебільшого представляє історичний інтерес, хоча вона використовується при офтальмологічних дослідженнях і в наші дні. Вона використовує дисплей осцилоскопа для відображення інформації про амплітуду відбитого сигналу по вертикальній осі та інформації про відстань до відбиваючої структури по горизонтальній осі. Немає ніякої картинки, відстань і амплітуда представлені у вигляді графіка.

В-режим або «режим яскравості» - це методика, яка використовується  для діагностичної візуалізації. Вона формує двовимірне зображення. Сканування у В-режимі перетворює амплітудні характеристики в зображення шляхом використання сірошкального конвертера. Більшість сканерів в даний час будують зображення з 256 градаціями сірого, дозволяючи візуалізувати тонкі відмінності в тканинах / структурах. Як було відмічено, привласнення відтінку сірого кожному пікселю грунтується на амплітуді сигналу відбитої хвилі від даної точки.

Сканування в М-режимі («час-рух»). При цій методиці генерується слід «час рух», який реєструє рух в часі таких відбиваючих звук структур, як клапани серця і міокард.

D-режим або «допплерівський режим» - це методика візуалізації, яка грунтується на принципі допплерівського / частотного зсуву. Доплерівський ультразвуковий сигнал може визначити, чи рухаються структури, від яких відбиваються ультразвукові хвилі, до датчика або від датчика. Результати представляються або у вигляді змін кольору (колірний доплер), або у вигляді чутного звуку, або у вигляді графіків (спектральний допплер).