Лабораторна робота №2
студента 3 курсу спеціальності «Високі технології»
Куриленка Романа

COM-порт

Мета: дослідити основні властивості підключення вимірювальних приладів та передачі інформації за допомогою послідовного COM-порту

Загальні відомості

Послідовний порт – двонапрямлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну бітовою інформацією. У сучасних комп’ютерах так називають інтерфейс RS-232. Він має назву послідовного через те, що інформація передається у ньому біт за бітом. Також слід зазначити, що інтерфейс дозволяє одночасно передавати дані у обох напрямках. Багато сучасних приладів, необхідних для лабораторних вимірів, випускають з інтерфейсом послідовно порту. Спеціально для таких приладів розроблено сумісний драйвер та протокол роботи. У лабораторній роботі пропонується зробити програмний інтерфейс керування мультиметром, підключеним до послідовного порту. Використовується драйвер VISA.

У роботі використовується SCPI  - мова команд для приладів з використанням ASCII, призначена для роботи з діагностичними та вимірювальними пристроями. В основі команд SCPI лежить ієрархічна структура. У цій системі пов'язані команди групуються разом під загальним вузлом або коренем, таким чином формуються підсистеми. SCPI визначає стандартні правила скорочення ключових слів, використовуваних як команди. Ключові слова можуть бути використані або в довгій (наприклад, MEASure), або в короткій прописаний формі (MEAS). Команди у форматі SCPI префіксуються двокрапкою. Аргументи команд розділяються комою. Стандарт SCPI оперує з моделлю програмованого інструменту.

Хід роботи

- Підключаємо вольтметр GDM-8246 до комп’ютера за допомогою  COM-порта.

- Для зняття та обробки даних з вольтметра у середовищі LabView будуємо наступну блок-діаграму:

рис.1

Примітка: у даному прикладі для запису даних у файл застосовано блок “Write to Measurement File”. У більш ранніх версіях LabView можна застосувати таку стандартну послідовність:

рис. 2

Складові компоненти схеми:

- VISA Open

рис.3

VISA Open timeout задає максимальний період часу, в мілісекундах, що VISA Open чекає перед поверненням помилки.

VISA Resourse Name визначає ресурс, який повинен бути відкритий. Визначає, який Com порт буде використовуватись.

Якщо duplicate session TRUE, і в даний час сеанс відкритий до ресурсу, інший сеанс відкритий до ресурсу. Якщо дублікат сеансу встановлений в FALSE і сеанс відкритий для ресурсу, використовується відкрита сесія. Сесія VISA є унікальним логічним ідентифікатором використовується VISA для зв'язку з ресурсом.

Аccess mode визначає, як саме буде отримано доступ до пристрою.

- VISA Write

Запис інформації в порт, для виводу її на зовнішній пристрій.

рис.4

write buffer {abc} - містить дані для запису на пристрій.

return count {U32} - містить фактичну кількість записаних байтів.

- VISA Read

Читання інформації з буферу порту, яка прийшла з зовнішнього пристрою.

рис. 5

byte count {U32} – кількість байтів які будуть прочитані.

read buffer {abc} – данні які були прочитані з порта.

return count {U32} – кількість байтів які були реально прочитані.

- VISA Close

Закриття порта.

рис.6

- Property Node

Використовується, щоб отримати або встановити властивості і методи додатків  і об'єктів.

рис.7

- Таймер типу Wait Until Next ms Multiple

рис.8

Інтерфейс користувача має наступний вигляд:

рис.9

Для керування послідовністю виконання дій застосована структура Stacked Sequence Structure, яка дозволяє поділяти підпрограми на кадри, кожен з яких виконується після попереднього.

Дані передаються з вольтметра, допоки не буде натиснута кнопка “Stop”. Для цього весь блок заключено у цикл типу While Loop (кнопка “Stop” реалізує точку виходу).

Застосовані команди мови SCPI:
	:VAL? – отримати поточні дані з приладу
	:CONF:VOLT:DC 10 – налаштування режиму роботи вольтметра.

Висновки:

- У ході лабораторної роботи у середовищі LabView було cтворено застосунок для зняття та обробки даних з вольтметра GDM-8246. Програма дозволяє знімати дані з приладу з частотою 800 ms.

- У блок-діаграмі було застосовано спеціальні драйвери типу VISA, а також логічні блоки . У драйвері передбачено перевірки вхідних та вихідних даних на помилку. Також передбачено таймер затримки для уникнення помилок при зніманні даних, що можуть виникнути внаслідок існування інерційності вольтметра.

- COM порт реалізує підтримку послідовного двоспрямованого інтерфейсу RS-232 для обміну байтовою інформацією.

- Для підключення цифрових вимірювальних приладів до комп’ютера потрібні відповідні драйвери.