Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Радіофізичний факультет

Звіт з лабораторної роботи

«Відкритий діелектричний резонатор НВЧ»

Студента ІV курсу

Кафедри Нанофізики та Наноелектроніки

Кухельного Кирила

Київ 2016

Мета роботи:

- Вивчення основних властивостей та особливостей діелектричних резонаторів НВЧ

- Ознайомлення з методами зміни добротності коливальних НВЧ систем

Методика роботи:

- Ознайомитися з принципами роботи та основними характеристиками відкритих діелектричних резонаторів НВЧ

- Вивчити методи вимірювання добротності резонаторів у тому числі метод коефіцієнту стоячої хвилі

- Скласти блок схему експериментальної установки та ознайомитися з описами приладів що ї складають

- Вивчити характеристики ВДР у коротко замкнутому хвилеводі при частотно-модульованому режимі роботи генератора. Зняти залежності частоти, добротності, та коефіцієнту зв’язку ВДР з хвилеводом при різних положеннях коротко замикаючого поршню та ВДР у хвилеводі.

- Виміряти добротність ВДР методом коефіцієнту стоячої хвилі. Виміряти смугу пропускання граничного та діафрагмованого хвилеводу з ВДР.

Короткі теоретичні відомості:

Як відомо добротність зв’язку дорівнює

Qзв= ωL/n2Z0

А навантажена добротність

Qн=ω0L/(n2Z0+R0)

Згідно цих формул між цими добротностями існує зв’язок

1Qн=1Q0+1Qзв

Причому кожну з цих добротностей можна розрахувати як:

Qн=f0∆fH Qзв=f0∆fзв Q0=f0∆f0

Коефіцієнт зв'язку резонатора з навантаженням β – відношення випроміненої потужності до потужності, що розсіюється на стінках резонатора. β=Q0Qзв

Причому у точці резонансу β=1kc,коли β<1 β=kc,коли β>1.

Знайшовши β в резонансі, за залежностями КСХН від частоти можна розрахувати точки половинної потужності та відповідні ним ширини резонансних кривих ∆fі. За цими ширинами обраховуються відповідні добротності.

Знайти точки половинної потужності можна, скористувавшись виразами:

(kc12)0=2+β2+4+β4β

(kc12)н=2+β+β2+(1+β)1+β2β

(kc12)зв=2+2β2+1+4β22β

При зв’язку β=1 КСХ при резонансі k=1 тобто від резонанса відсутні відображення і вся потужність розсіюється всередині його. Такий зв’язок називається критичним. Зв’язок же до і після називається до і післякритичним відповідно

Хід Роботи

Згідно малюнку можна бачити, що після перетинання позиції 12 , 16,1 та 29 що є позиціями критичного зв’язку, тип зв’язку змінюється на протилежний з докритичного на післякритичний і навпаки якщо перетинання іде в протилежний бік.

| № | f0 | № | f0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 10810 | 16,1 | 10809 |
| 12,1 | 10823 | 16,3 | 10808 |
| 12,2 | 10833 | 16,5 | 10806 |
| 12,3 | 10839 | 16,7 | 10804 |
| 12,4 | 10842 | 16,9 | 10802 |
| 12,5 | 10843 | 17,1 | 10800 |
| 12,6 | 10844 | 17,3 | 10798 |
| 12,7 | 10844 | 17,5 | 10795 |
| 12,8 | 10844 | 17,7 | 10794 |
| 12,9 | 10842 | 18,1 | 10790 |
| 13 | 10840 | 18,5 | 10786 |
| 13,1 | 10840 | 18,9 | 10784 |
| 13,2 | 10841 | 19,3 | 10785 |
| 13,3 | 10840 | 19,7 | 10784 |
| 13,4 | 10839 | 20,1 | 10783 |
| 13,5 | 10842 | 20,5 | 10780 |
| 13,6 | 10839 | 26,3 | 10910 |
| 14,1 | 10839 | 26,7 | 10927 |
| 14,3 | 10834 | 27 | 10926 |
| 14,5 | 10830 | 27,3 | 10920 |
| 14,7 | 10829 | 27,6 | 10916 |
| 14,9 | 10824 | 27,9 | 10912 |
| 15,1 | 10822 | 28,2 | 10909 |
| 15,3 | 10818 | 28,5 | 10903 |
| 15,5 | 10816 | 28,8 | 10898 |
| 15,7 | 10813 | 29 | 10894 |
| 15,9 | 10810 |  |  |

Першим виміром в ході роботи було

зняття залежності частоти від положення барабана . Так як не в усіх точках була можливість зняти виміри на графіку можна бачити проміжок від 20-26 де зв’язок змінився на докритичний. Також можна бачити резонансний пік на 13,6.

| β | № | β | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 12 | 1,23 | 16,1 |
| 1,2 | 12,1 | 1,29 | 16,3 |
| 1,81 | 12,2 | 0,67 | 16,5 |
| 1,66 | 12,3 | 0,59 | 16,7 |
| 1,88 | 12,4 | 0,54 | 16,9 |
| 2,15 | 12,5 | 0,49 | 17,1 |
| 2,5 | 12,6 | 0,43 | 17,3 |
| 2,95 | 12,7 | 0,38 | 17,5 |
| 3,3 | 12,8 | 0,35 | 17,7 |
| 3,8 | 12,9 | 0,30 | 18,1 |
| 3,9 | 13 | 0,26 | 18,5 |
| 4,4 | 13,1 | 0,23 | 18,9 |
| 5,4 | 13,2 | 0,19 | 19,3 |
| 5,6 | 13,3 | 0,17 | 19,7 |
| 7,3 | 13,4 | 0,16 | 20,1 |
| 8,9 | 13,5 | 0,14 | 20,5 |
| 11 | 13,6 | 0,17 | 26,3 |
| 10 | 14,1 | 0,20 | 26,7 |
| 8 | 14,3 | 0,25 | 27 |
| 5,45 | 14,5 | 0,28 | 27,3 |
| 4,7 | 14,7 | 0,34 | 27,6 |
| 3,59 | 14,9 | 0,41 | 27,9 |
| 2,65 | 15,1 | 0,50 | 28,2 |
| 2,05 | 15,3 | 0,63 | 28,5 |
| 1,6 | 15,5 | 0,78 | 28,8 |
| 1,35 | 15,7 | 0,86 | 29 |
| 1,1 | 15,9 |  |  |

Наступним виміром було зняття залежності
коефіцієнта зв'язку β. Власне на графіку можна бачити саму залежності , на якій власне також присутній відрізок де виміри зняти було неможливо. Власне це є переходом з докритичного на післякритичний зв’язок, де один пік вже зник ,а інший ще немає можливості спостерігати.

| Q | № | Q | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 263,66 | 12 | 263,63 | 16,1 |
| 284,82 | 12,1 | 240,18 | 16,3 |
| 292,78 | 12,2 | 200,11 | 16,5 |
| 318,79 | 12,3 | 177,11 | 16,7 |
| 387,21 | 12,4 | 161,22 | 16,9 |
| 401,59 | 12,5 | 158,82 | 17,1 |
| 387,29 | 12,6 | 121,33 | 17,3 |
| 433,76 | 12,7 | 111,29 | 17,5 |
| 417,08 | 12,8 | 104,80 | 17,7 |
|  | 12,9 | 89,92 | 18,1 |
|  | 13 | 71,43 | 18,5 |
|  | 13,1 | 60,25 | 18,9 |
|  | 13,2 |  | 19,3 |
|  | 13,3 |  | 19,7 |
|  | 13,4 |  | 20,1 |
|  | 13,5 |  | 20,5 |
|  | 13,6 | 25,08 | 26,3 |
|  | 14,1 | 31,49 | 26,7 |
|  | 14,3 |  | 27 |
|  | 14,5 | 45,31 | 27,3 |
|  | 14,7 | 60,98 | 27,6 |
|  | 14,9 | 85,92 | 27,9 |
| 400,81 | 15,1 | 123,97 | 28,2 |
| 386,36 | 15,3 | 170,36 | 28,5 |
| 338,00 | 15,5 | 205,62 | 28,8 |
| 292,24 | 15,7 | 222,33 | 29 |
| 300,28 | 15,9 |  |  |

Наступним виміром було зняття добротності від положення барабана. У зв’язку з тим що при дуже малих розмірах піка, де не можна було зняти k1/2 розрахунок добротності був неможливий.

Також було виміряно смугу пропускання яка становить  ∆f=0.135 GGz

Та довжину хвилі λ=17,2 мм

2.Змінимо схему установки і знайдемо основні параметри амплітудо-частотної характеристики діафрагмованого хвилеводу з резонатором.

| Ослаб., дБ | f1, ГГц | f2,ГГц | Lmaxв, дБ | Lmaxн, дБ | f(Lmaxв),ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,55 | 9,233 | 9,233 | -5 | -0,55 | 9,410 |
| -3 | 9,185 | 9,292 |  |  |  |
| -3,55 | 9,175 | 9,300 |  |  |  |
| -3,8 | 9,176 | 9,303 |  |  |  |
| -10 | 9,094 | 9,376 |  |  |  |

Власна добротність резонатора Q0=fres∆f=9.2509.327-9.192=68.52 ,

Також було виміряно смугу пропускання яка становить  ∆f=0.135 GGz

Частота паразитного резонансу f(Lmaxв)=9,41 ГГц. Крутість АЧХ визначена по ослабленню зліва – 88,9, праворуч – 72,7.

Висновок

Ми опанували методику визначення добротності за коефіцієнтом стоячої хвилі. Отримані результати наглядно демонструють, що при обрахунку параметрів системи заснованої на резонаторі потрібно враховувати не тільки його власну добротність, але і добротність зв’язку. Дана методика також дозволяє визначити довжину хвилі у системі, за рахунок періодичності стоячої хвилі. Якщо у діафрагму, що стоїть у хвилеводі, вставити ВДР, то при резонансі проходження енергії крізь діафрагму поліпшується.

- Довжина хвилі λ2~17,2 мм

- Власна добротність резонатора Q0=fres∆f=9.2509.327-9.192=68.52

- Смуга пропускання отриманого фільтра  ∆f=0.135 GGz

- Частота паразитного резонансу f(Lmaxв)=9,41 ГГц. 
Крутість АЧХ визначена по ослабленню зліва – 88,9, праворуч – 72,7.

Отже можна сказати що використання діелектриків з великими значеннями діелектричної проникності дозволяє створювати набагато менші за розмірами діелектричні резонатори на їх основі. Врахування добротності зв’язку є дуже важливим, адже можна створити такі умови, коли енергія з хвилеводу взагалі не потраплятиме у резонатор і говорити про його власну добротність буде взагалі недоречно. Введення ВДР у граничний хвилевід дозволяє поліпшити передачу енергії між двома хвилеводами на частотах близьких до резонансної частоти ВДР.