Лабораторна робота

студентів IV курсу, кафедри медичної радіофізики

факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Тема: « Реконструкція зображень у магніторезонансній томографії»

Мета: ознайомитись з принципами магніторезонансної фур’є-томографії і основними методами реконструкції

Виконання роботи

- Для вказаної викладачем імпульсної послідовності відобразили амплітуду, дійсну частину, уявну частину та фазу сигналу:

| Вікно | Амплітуда | Дійсна частина | Уявна частина | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без вікна |  |  |  |  |
| Прямокутне |  |  |  |  |
| Хана |  |  |  |  |
| Хемінга |  |  |  |  |

| Вікно | Амплітуда | Дійсна частина | Уявна частина | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без вікна |  |  |  |  |
| Прямокутне |  |  |  |  |
| Хана |  |  |  |  |
| Хемінга |  |  |  |  |

- За допомогою операцій застосування вікна, швидкого перетворення Фур’є, транспонування матриць та зсуву рядків на період реконструювали зображення розподілу спінової густини, що промодульована часами релаксації для різних типів вікон та оцінили шумові властивості отриманих зображень та артефакти:

Бартлета

Гауса

Хана

Хемминга

| Вікно | Прямокутне | Хана | Хемінга | Гаусоподібне | Бартлета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сер | 17941 | 19555 | 21486 | 19259 | 21239 |
| Мін | 17099 | 18841 | 20639 | 18156 | 18480 |
| Макс | 19422 | 20384 | 22986 | 21267 | 25076 |
| СКО | 153 | 89 | 198 | 169 | 179 |
| Сигнал шум | 117,26 | 219,7 | 138,81 | 113,9 | 118,65 |

Найкращі результати дає вікно Хана та прямокутне вікно.

Використання віконних функцій призводить до зменшення шумів, оскільки високочастотна частина спектру обрізається, але при цьому ми втрачаємо інформацію про дрібні деталі зображення.

- Провели реконструкцію зображень за реальними томографічними даними з використанням методу Фур’є, методом Берга та мінімуму дисперсії.

| Вікно і метод | Фур’є | Берга | Мін. дисперсії |
| --- | --- | --- | --- |
| Хана |  |  |  |
| Хемінга |  |  |  |
| Без вікна |  |  |  |

Метод Фур’є

|  | Вікно Хана | Вікно Хемінга | Без вікна |
| --- | --- | --- | --- |
| сер | 21209 | 21099 | 28748 |
| СКО | 930,43 | 2108,19 | 783,92 |
|  | 22,79 | 10,01 | 36,67 |

Метод Берга

|  | Вікно Хана | Вікно Хемінга | Без вікна |
| --- | --- | --- | --- |
| Сер | 17061 | 22576 | 20515 |
| СКО | 1026,86 | 1171,83 | 875,96 |
|  | 16,61 | 19,27 | 23,44 |

Метод мінімальної дисперсії

|  | Вікно Хана | Вікно Хемінга | Без вікна |
| --- | --- | --- | --- |
| Сер | 11583 | 18352 | 23177 |
| СКО | 1132 | 758,67 | 770 |
|  | 10,23 | 24,17 | 30,1 |

Отже бачимо що найкращим методом реконструкції є Фур’є метод.

Використання більш вузького вікна призводить до зменшення шумів зображення.

Висновки:  У даній лабораторній роботі ми ознайомились з принципами магніторезонансної фур’є-томографії і основними методами реконструкції, а саме з методом Берга та з методом мінімальної дисперсії. Було досліджено також вплив вікон різної ширина на шумові характеристики реконструйованих зображень.

Відповіді на контрольні питання

- Розподіл яких характеристик речовини можна візуалізувати за допомогою магніторезонансної томографії?

Завдяки цьому методу можна одержати розподіл густини магнітних моментів, локальні значення часу поздовжньої і поперечної релаксації.

- Яким чином проводиться просторове розділення різних точок досліджуваних об’єктів?

Просторове розділення різних точок досліджуваних об’єктів проводиться за допомогою накладання градієнтних полів. Дія градієнту, який дозволяє вибрати зріз, забезпечує селективне збурення протонів саме в потрібній ділянці.

Багато методів ЯМР-візуалізації побудовані на тій властивості, що резонансна частота для протонів пропорційна прикладеному магнітному полю. Таким чином, якщо на основне магнітне поле з індукцією B0 накласти невеликий градієнт вздовж осі z, то резонансна частота для протонів буде змінюватися при зміщенні вздовж осі z. Якщо градієнт вздовж осі z позначити як Gz (Тл*м-1), то  залежність резонансної частоти від координати z можна записати у вигляді:  ω(z) = γB0 + γzGz . Таким чином, якщо до зразка прикласти π/2 – імпульс і зняти сигнал СВІ в присутності z-градієнту, то сигнал на кожній частоті буде представляти собою точку (вимір) на проекції на вісь z. Якщо потім сигнал СВІ піддати фур’є-перетворенню і отримати спектральний розподіл, то вісь частот буде пропорційною вісі Z.

- Чому використовується комплексний сигнал?

Для того, щоб можна було відновити фазу сигналу, яка дає нам інформацію про просторове розміщення джерела сигналу.

- Як збільшити різкість реконструйованого зображення?

Для збільшення різкості реконструйованого зображення потрібно збільшувати значення градієнтів та стале магнітне поле.

- Як впливає неоднорідність магнітного поля та просторова нелінійність градієнтів на реконструйовані зображення?

Поява артефактів є результатом неоднорідності магнітного поля та просторової нелінійності градієнтів.