Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Факультет Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем

ЗВІТ ДО ВИКОНАНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

“ Калібровка низькотемпературного датчика ”

Виконали: студенти 4-го курсу Факультету Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем, спеціальності Нанофізика та наноелектроніка

Литвенюк Євгеній

Власенко Анастасія

Київ 2021

Мета роботи: Одержання низьких температур за допомогою мікрокріогенних охолоджувальних систем із замкненим циклом та калібровка низькотемпературного датчика.

Хід роботи

Зняли залежності опорів датчиків від температури при нагрівапнні середовища:

| Верхній датчик, Ом | Середній датчик, Ом | Нижній датчик, Ом | T, K |
| --- | --- | --- | --- |
| 29,5 | 13,55 | 6510 | 33,88353451 |
| 27,3 | 16,24 | 3841 | 35,93847852 |
| 25,44 | 18,86 | 2605 | 37,93994815 |
| 23,8 | 21 | 1905 | 39,57473632 |
| 22,38 | 22,97 | 1451 | 41,07965814 |
| 21,15 | 24,61 | 1170 | 42,33248646 |
| 19,98 | 26,21 | 959,8 | 43,55475799 |
| 18,94 | 27,71 | 793,2 | 44,70063754 |
| 18,01 | 29,4 | 671,8 | 45,99166185 |
| 17,15 | 30,42 | 576,4 | 46,77085995 |
| 16,36 | 31,65 | 500,1 | 47,71048118 |
| 15,62 | 32,84 | 436,2 | 48,61954563 |
| 14,96 | 34,09 | 385,6 | 49,57444527 |
| 14,32 | 35,24 | 342,5 | 50,45295293 |
| 13,75 | 36,36 | 306,5 | 51,308543 |
| 13,2 | 37,47 | 327,51 | 52,15649387 |
| 12,7 | 38,49 | 249,7 | 52,93569197 |
| 12,22 | 39,57 | 226,4 | 53,76072525 |
| 11,77 | 40,6 | 206,6 | 54,54756255 |
| 11,38 | 41,59 | 190,1 | 55,30384306 |
| 10,99 | 42,57 | 174,2 | 56,05248437 |
| 10,63 | 43,55 | 160,9 | 56,80112568 |
| 10,29 | 44,52 | 148,8 | 57,5421278 |
| 9,97 | 45,47 | 137,83 | 58,26785152 |
| 9,67 | 46,4 | 128,35 | 58,97829684 |
| 9,39 | 47,32 | 119,43 | 59,68110297 |
| 9,4 | 48,25 | 111,83 | 60,3915483 |
| 8,87 | 49,2 | 104,5 | 61,11727202 |
| 8,6 | 50,12 | 97,63 | 61,82007815 |
| 8,38 | 50,96 | 92,37 | 62,4617707 |
| 8,17 | 51,85 | 86,81 | 63,14165924 |
| 7,96 | 52,73 | 81,89 | 63,81390858 |
| 7,77 | 53,6 | 77,61 | 64,47851872 |
| 7,57 | 54,5 | 73,08 | 65,16604646 |
| 7,4 | 55,3 | 69,52 | 65,77718222 |
| 7,23 | 56,17 | 66,07 | 66,44179237 |
| 7,08 | 56,98 | 62,64 | 67,06056733 |
| 6,92 | 57,84 | 59,88 | 67,71753827 |
| 6,78 | 58,71 | 56,91 | 68,38214842 |
| 6,64 | 59,52 | 54,25 | 69,00092338 |

Таблиця 1: Залежність опорів різних датчиків від температури.

Значення температури отримали після оцифрування та апроксимації градуйовочного графіка, який відповідає середньому термометру:

А)							Б)

Рис. 1: Оцифровка А) та апроксимація Б) градуйовочного графіка. Зеленими точками, позначені точки, отримані із середнього датчика.

На графіку видно лінійну залежність, тому апроксимація була виконана по прямій. Отримана залежність:

R(T) = 1.309 * T - 30.8048, де R – опір датчика в Омах, T- температура в Кельвінах.

Підставивши значення опору із середнього датчика у дану рівність, знаходимо значення температури, для всіх датчиків.

Знаючи значення температури, можемо побудувати графіки залежностей опору від температури, для верхнього і нижнього датчиків:

Рис. 2: Графік залежності опору верхнього датчика від температури

Рис. 3: Графік залежності опору нижнього датчика від температури

Перший графік був апроксимований лінійною залежністю, що говорить про те, що датчик, яким робились виміри – є металевим. Останні два графіки апроксимувались експоненційною залежністю, що говорить про те, що ці датчики напівпровідникові.

Висновок

В ході лабораторної роботи були отримані низькі температури за допомогою мікрокріогенної замкнутої системи, результати вимірювання цих температур наведені в Таблиці 1. З графіків можна зробити висновок про те, що у нас є датчик з чітко вираженими металевими властивостями, оскільки опір спадає лінійно при зменшенні температури (Рис. 1), також є напівпровідникові датчики, один з  яких має чіткі напівпровідникові властивості, про що свідчить різке спадання опору при збільшенні температури (Рис. 2), в іншого графіка властивості трохи відрізнються, через те, що при низьких температурах (< 41K) залежність опору від температури не відповідає експоненті. В ході досліджень встановлено, що нижній датчик не рекомендується використовувати для температур менше 41К, але його достатньо для, наприклад, температур порядку рідкого азоту. Верхній датчик показав чітку експоненційну залежність в ході всього дослідження, тому, його можна вважатим більш точним.