Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Факультет Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем

ЗВІТ ДО ВИКОНАНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

“ Калібровка низькотемпературного датчика ”

Виконали: студенти 4-го курсу Факультету Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем, спеціальності Нанофізика та наноелектроніка

Дейкало Артем

Мартиненко Дмитро

Київ 2021

Мета роботи: Одержання низьких температур за допомогою мікрокріогенних охолоджувальних систем із замкненим циклом та калібровка низькотемпературного датчика.

Хід роботи

Першочергово було знято залежності опорів датчиків , від температури при нагріванні середовища:

| Верхній датчик, Ом | Середній датчик, Ом | Нижній датчик, Ом | T, K |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,38 | 320,2 | 2,7 |  |
| 1,4 | 316,9 | 2,71 |  |
| 1,4 | 313,3 | 2,73 |  |
| 1,41 | 309,2 | 2,67 |  |
| 1,43 | 304,9 | 2,64 |  |
| 1,45 | 300,5 | 2,66 |  |
| 1,46 | 296,1 | 2,75 |  |
| 1,47 | 291,3 | 2,77 |  |
| 1,49 | 286,7 | 2,67 |  |
| 1,5 | 281,8 | 2,66 |  |
| 1,52 | 277 | 2,74 |  |
| 1,53 | 272,2 | 2,83 |  |
| 1,55 | 267,3 | 2,77 |  |
| 1,56 | 262,4 | 2,78 |  |
| 1,58 | 257,6 | 2,75 |  |
| 1,61 | 253 | 2,8 |  |
| 1,63 | 248,4 | 2,87 |  |
| 1,65 | 243,4 | 2,95 |  |
| 1,67 | 238,5 | 2,98 |  |
| 1,69 | 232,9 | 3,09 |  |
| 1,72 | 228 | 3,18 |  |
| 1,75 | 223,8 | 3,2 |  |
| 1,78 | 218,2 | 3,4 |  |
| 1,81 | 213,3 | 3,45 |  |
| 1,85 | 208,1 | 3,57 |  |
| 1,88 | 202,7 | 3,61 |  |
| 1,93 | 197,2 | 3,85 |  |
| 1,98 | 192,3 | 3,96 |  |
| 2,01 | 187,5 | 4,19 |  |
| 2,08 | 182,3 | 4,32 |  |
| 2,14 | 177 | 4,66 |  |
| 2,2 | 171,7 | 4,98 |  |
| 2,29 | 166,4 | 5,35 |  |
| 2,38 | 160,9 | 5,68 |  |
| 2,49 | 155,6 | 6,2 |  |
| 2,61 | 150,1 | 6,83 |  |
| 2,78 | 144,7 | 7,41 |  |
| 2,93 | 138,21 | 8,52 |  |
| 3,13 | 133,82 | 9,65 |  |
| 3,64 | 126,73 | 11,03 |  |
| 4,02 | 120,03 | 12,83 |  |
| 4,46 | 114,46 | 15,13 |  |
| 5,27 | 109,08 | 18,3 |  |
| 6,19 | 102,21 | 23,89 |  |
| 7,73 | 95,27 | 30,81 |  |
| 9,47 | 88,34 | 43,92 |  |
| 12,51 | 80,82 | 66,54 |  |
| 17,01 | 73,65 | 110,72 |  |
| 22,44 | 65,87 | 202,2 |  |
| 29,37 | 56,71 | 437,4 |  |
| 32,75 | 48,22 | 842 |  |
| 35,41 | 39,92 | 1658,4 |  |
| 38,35 | 32,81 | 2754 |  |
| 39,22 | 28,07 | 3993 |  |
| 40,03 | 23,58 | 5249 |  |
| 41,15 | 21,13 | 6203 |  |
| 41,75 | 19,47 | 6955 |  |
| 42,21 | 18,28 | 7627 |  |
| 42,98 | 17,44 | 8135 |  |
| 43,5 | 16,93 | 8651 |  |
| 44,03 | 16,46 | 9043 |  |
| 44,48 | 16,12 | 9402 |  |
| 44,82 | 15,9 | 9651 |  |
| 45,21 | 15,57 | 10203 |  |
| 45,42 | 15,28 | 10500 |  |
| 45,94 | 15,19 | 10783 |  |
| 46,38 | 14,94 | 11172 |  |
| 46,82 | 14,71 | 11487 |  |
| 47,31 | 14,52 | 11841 |  |
| 47,63 | 14,33 | 13135 |  |
| 48,02 | 14,18 | 12135 |  |
| 48,48 | 13,99 | 12443 |  |
| 48,78 | 13,82 | 13025 |  |
| 49,03 | 13,67 | 13375 |  |
| 49,29 | 13,52 | 13738 |  |
| 49,67 | 13,37 | 14064 |  |
| 50,04 | 13,23 | 14296 |  |
| 50,29 | 13,1 | 14578 |  |
| 50,59 | 12,96 | 14828 |  |
| 50,84 | 12,85 | 15023 |  |
| 51,19 | 12,76 | 15227 |  |
| 51,31 | 12,67 | 15403 |  |
| 51,43 | 12,59 | 15601 |  |
| 51,78 | 12,5 | 15775 |  |
| 52,02 | 12,43 | 15960 |  |
| 52,15 | 12,33 | 16141 |  |
| 52,4 | 12,21 | 16350 |  |
| 52,6 | 12,2 | 16465 |  |
| 52,72 | 12,1 | 16650 |  |
| 53,01 | 12,05 | 16807 |  |
| 53,29 | 11,97 | 16988 |  |
| 53,67 | 11,91 | 17225 |  |
| 53,94 | 11,85 | 17345 |  |
| 53,84 | 11,78 | 17493 |  |
| 53,93 | 11,71 | 17656 |  |
| 54,01 | 11,64 | 17827 |  |
| 54,35 | 11,6 | 17940 |  |
| 54,5 | 11,55 | 18060 |  |
| 55,01 | 11,48 | 18272 |  |
| 55,19 | 11,43 | 18373 |  |

Таблиця 1: Залежність опорів різних датчиків від температури.

Значення що вказані в стовпчик температура були отримали після оцифрування та апроксимації градуюйочого графіка, який відповідає середньому термометру:

Рис. 1: апроксимація градуйовочного графіка. Зеленими точками, позначені точки, отримані із середнього датчика.

На графіку видно чітку лінійну залежність, тому апроксимація була виконана по прямій. Отримана залежність:

R(T) = 1.304 * T - 30.758, де R – опір датчика в Омах, T- температура в Кельвінах.

Після підставлення  значення опору із середнього датчика у дану рівність, знайшли значення температури, для всіх датчиків.

По значенням температури ,що отримали попередньо, побудували графіки залежностей опору від температури, для верхнього і нижнього датчиків:

Рис. 2: Графік залежності опору верхнього датчика від температури

Рис. 3: Графік залежності опору нижнього датчика від температури

Перший графік був апроксимований лінійною залежністю, з цього слідує ,що датчик яким робились виміри – металевий. Останні два графіки апроксимувались експоненційною залежністю, що в свою чергу говорить про те, що ці датчики напівпровідникові.

Висновок

В ході лабораторної роботи були отримані низькі температури за допомогою МКС, результати даних вимірювань температур наведені в Таблиці 1. З графіків ,що ми отримали можна зробити висновок , що у нас є датчик з чітко вираженими металевими властивостями, оскільки залежіність температури та опору лінійне (Рис. 1), також є напівпровідникові датчики, один з  яких має чіткі напівпровідникові властивості, про що свідчить експонентність залежності (Рис. 2), в іншого графіка властивості трохи відрізнються, через те, що при низьких температурах (< 55K) залежність опору від температури не відповідає експоненті. В ході досліджень встановлено, що нижній датчик не рекомендується використовувати для наднизьких температур  Верхній датчик показав чітку експоненційну залежність в ході всього дослідження, тому, його можна вважатим більш точним.