Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Лабораторна робота №3

«Калібровка низькотемпературного датчика»

Студента:

4 курсу

НФНЕ

Фантича І. Я.

Київ 2019

Мета роботи:

Одержання низьких температур за допомогою мікрокріогенних охолоджувальних систем із замкненим циклом та калібровка низькотемпературного датчика.

Хід роботи:

- Знімаємо показники з різних опорів в залежності від температури. Дані вносимо в таблицю:

| R1 | R2 | R3 | T |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,67 | 3,25E+02 | 2,58E+03 | 300 |
| 2,7 | 3,26E+02 | 2,59E+03 | 297,79 |
| 2,71 | 3,23E+02 | 2,60E+03 | 295,58 |
| 2,68 | 3,19E+02 | 2,48E+03 | 293,37 |
| 2,64 | 3,15E+02 | 2,48E+03 | 291,16 |
| 2,64 | 3,11E+02 | 2,59E+03 | 288,95 |
| 2,64 | 3,07E+02 | 2,54E+03 | 286,74 |
| 2,65 | 3,02E+02 | 2,60E+03 | 284,53 |
| 2,66 | 2,98E+02 | 2,47E+03 | 282,32 |
| 2,68 | 2,92E+02 | 2,61E+03 | 280,11 |
| 2,69 | 2,87E+02 | 2,57E+03 | 277,9 |
| 2,7 | 2,83E+02 | 2,61E+03 | 275,69 |
| 2,72 | 2,78E+02 | 2,57E+03 | 273,48 |
| 2,75 | 2,73E+02 | 2,54E+03 | 271,27 |
| 2,77 | 2,68E+02 | 2,56E+03 | 269,06 |
| 2,79 | 2,63E+02 | 2,70E+03 | 266,85 |
| 2,81 | 2,59E+02 | 2,68E+03 | 264,64 |
| 2,83 | 2,54E+02 | 2,80E+03 | 262,43 |
| 2,85 | 2,49E+02 | 2,71E+03 | 260,22 |
| 2,87 | 2,44E+02 | 2,89E+03 | 258,01 |
| 2,88 | 2,38E+02 | 2,91E+03 | 255,8 |
| 2,9 | 2,33E+02 | 3,01E+03 | 253,59 |
| 2,91 | 2,29E+02 | 3,03E+03 | 251,38 |
| 2,7 | 2,24E+02 | 3,09E+03 | 249,17 |
| 1,79 | 2,18E+02 | 3,13 | 246,96 |
| 1,75 | 2,14E+02 | 3,29 | 244,75 |
| 1,79 | 2,08E+02 | 3,45 | 242,54 |
| 1,84 | 2,03E+02 | 3,53 | 240,33 |
| 1,88 | 1,98E+02 | 3,74 | 238,12 |
| 1,93 | 1,93E+02 | 3,84 | 235,91 |
| 1,98 | 1,88E+02 | 4 | 233,7 |
| 2,08 | 1,82E+02 | 4,2 | 231,49 |
| 2,15 | 1,75E+02 | 4,52 | 229,28 |
| 2,19 | 1,68E+02 | 5,03 | 227,07 |
| 2,3 | 1,66E+02 | 5,2 | 224,86 |
| 2,4 | 1,60E+02 | 5,69 | 222,65 |
| 2,54 | 1,49E+02 | 6,17 | 220,44 |
| 2,67 | 1,44E+02 | 6,94 | 218,23 |
| 2,9 | 137,6 | 7,54 | 216,02 |
| 3,07 | 132,5 | 8,74 | 213,81 |
| 3,36 | 125,68 | 9,73 | 211,6 |
| 4,05 | 119,44 | 11,25 | 209,39 |
| 4,57 | 114 | 12,91 | 207,18 |
| 5,29 | 108,28 | 15,45 | 204,97 |
| 6,12 | 101,74 | 18,91 | 202,76 |
| 7,98 | 95,24 | 24,47 | 200,55 |
| 10,03 | 88 | 32,3 | 198,34 |
| 12,8 | 82 | 43,87 | 196,13 |
| 17,2 | 73,8 | 67,7 | 193,92 |
| 22,2 | 66,8 | 119 | 191,71 |
| 28,8 | 58,1 | 190 | 189,5 |
| 32,8 | 50,1 | 4,30E+02 | 187,29 |
| 36,2 | 41,3 | 8,10E+02 | 185,08 |
| 38,3 | 34,2 | 1,71E+03 | 182,87 |
| 39,7 | 29 | 3,08E+03 | 180,66 |
| 40 | 25,2 | 4,33E+03 | 178,45 |
| 41,5 | 22,7 | 5,57E+03 | 176,24 |
| 42,2 | 21,2 | 6,40E+03 | 174,03 |
| 42,7 | 20 | 7,17E+03 | 171,82 |
| 43,2 | 19,69 | 7,77E+03 | 169,61 |
| 43,8 | 19,22 | 8,22E+03 | 167,4 |
| 44,3 | 18,8 | 8,61E+03 | 165,19 |
| 44,9 | 18,5 | 8,94E+03 | 162,98 |
| 45,3 | 18,3 | 9,39E+03 | 160,77 |
| 46,2 | 18 | 9,73E+03 | 158,56 |
| 467 | 17,8 | 1,00E+04 | 156,35 |
| 47 | 17,6 | 1,04E+04 | 154,14 |
| 47,4 | 17,4 | 1,07E+04 | 151,93 |
| 48,2 | 17,2 | 1,10E+04 | 149,72 |
| 48,5 | 17 | 1,13E+04 | 147,51 |
| 48,8 | 16,9 | 1,17E+04 | 145,3 |
| 49,2 | 16,7 | 1,20E+04 | 143,09 |
| 49,7 | 16,6 | 1,23E+04 | 140,88 |
| 49,8 | 16,3 | 1,26E+04 | 138,67 |
| 50,2 | 16,1 | 1,30E+04 | 136,46 |
| 50,7 | 15,9 | 1,32E+04 | 134,25 |
| 51 | 15,7 | 1,34E+04 | 132,04 |
| 51 | 15,5 | 1,38E+04 | 129,83 |
| 51,2 | 15,3 | 1,39E+04 | 127,62 |
| 51,6 | 15,1 | 1,41E+04 | 125,41 |
| 52 | 15 | 1,44E+04 | 123,2 |
| 52,2 | 14,9 | 1,46E+04 | 120,99 |
| 52,5 | 14,81 | 1,48E+04 | 118,78 |
| 52,7 | 14,7 | 1,50E+04 | 116,57 |
| 52,8 | 14,6 | 1,51E+04 | 114,36 |
| 53,3 | 14,5 | 1,57E+04 | 112,15 |
| 53,6 | 14,4 | 1,53E+04 | 109,94 |
| 53,61 | 14,3 | 1,58E+04 | 107,73 |
| 53,8 | 14,34 | 1,60E+04 | 105,52 |
| 54 | 14,3 | 1,62E+04 | 103,31 |
| 54,6 | 14,23 | 1,63E+04 | 101,1 |
| 54,4 | 14,1 | 1,65E+04 | 98,89 |
| 55,1 | 14 | 1,67E+04 | 96,68 |
| 54,8 | 14,03 | 1,68E+04 | 94,47 |
| 55,4 | 13,9 | 1,68E+04 | 92,26 |
| 55,3 | 13,9 | 1,69E+04 | 90,05 |
| 55,3 | 13,8 | 1,71E+04 | 87,84 |
| 55,5 | 13,8 | 1,72E+04 | 85,63 |
| 55,6 | 13,7 | 1,75E+04 | 83,42 |
| 55,5 | 13,6 | 1,77E+04 | 81,21 |

- На основі даних з таблиці будуємо графіки залежностей опорів від температури:

Рис. 2.1 Графік залежності металевого датчика від температури (в таблиці R2)

Рис. 2.2. Графік залежності напівпровідникового датчика від температури (в таблиці R1)

Рис. 2.3. Графік залежності напівпровідникового датчика від температури (в таблиці R3)

Висновок:

В ході лабораторної роботи були отримані низькі температури за допомогою мікрокріогенної замкнутої системи, про що свідчать графіки (Рис. 2.1.-2.3.). З графіків можна зробити висновок про те, що у нас є датчик з чітко вираженими металевими властивостями, оскільки опір спадає лінійно при зменшенні температури (Рис. 2.1.), також є напівпровідникові датчики, один з  яких має чіткі напівпровідникові властивості, про що свідчить різке зростання опору при зменшенні температури (Рис. 2.3.), іншій – слабші напівпровідникові властивості (Рис. 2.2.). Також, на Рис. 2.2. є викид в графіку, що може бути обумовлено некоректним зняттям показників приладу оператором макетної установки.