Звіт з виконання лабораторної роботи №2

«Замкнені мікрокріогенні охолоджувальні системи (МКС)»

Студента 4-го курсу НФНЕ

Дейкало Артема

Мета: навчитися правильно користуватися та одержувати низькі температури за допомогою МКС замкненого циклу

Контрольні питання

- Пояснити основні принципи роботи замкненого циклу МКС та їх особливості.

Принцип отримання холоду в МКС ґрунтується на ефекті охолодження кріоагенту при розширенні. Тепло від кріостатованого об'єкту через фланці охолоджувача відводиться потоком кріоагента, який після стиснення охолоджується в теплообміннику компресорної установки навколишнім повітрям.

Кріоагент, стиснуті в компресорній установці КУ1,трубопроводу 1 надходить у охолоджувач ОХЛ1. В результаті розширення кріоагенту в двоступінчастому охолоджувачі ОХЛ1 відбувається охолодження фланців блок циліндрів. Тепло про кріостатований об'єкт відводиться на Іст та ІІ ст. охолоджувача. Після охолодження зворотний потік кріоагента виходить з охолоджувача ОХЛ1, проходить через трубопровід 2, заправне пристрій ЗУ1 повертається в компресорну установку КУ1 і стискається. Стиснутий кріоагент із компресора надходить у систему повітряного охолодження та систему масловідділення КУ. Потім кріоагент охолоджується приблизно до температури навколишнього повітря, очищається від олії та подається в охолоджувач. Цикл повторюється.

Для охолодження використовується автономна мікрокріогенна система замкненого циклу, у якій в якості кріоагенту застосовується гелій. Блок-схема мкс приведена на Рис.1. Досліджуваний об’єкт розміщується всередині вакумної камери 1. Відкачка вакумної камери на першому етапі в діапазоні вакуму до приблизно 10^-3 мм. рт. ст. здійснювалася форвакумним насосом 2 через сифонний вакуумний кран 3. При значеннні вакууму 10^-2 мм. рт. ст включається мікроохолоджувач поршневого типу 4, що має фланець 1 рівня охолодження 5 (≥77K) та фланець 2 рівня охолодження 6 (≥15K). В результаті роботи мікроохолоджувача здійснюється другий етап відкачки вакуму у межах 10^-3 – 10^-6 мм.рт.ст за допомогою адсорбційного насосу 7.  Цей мікроохолоджувач побудовано за двухступеневою схемою Джифорда – Мак-Магона. На першому ступені 5 відбувається охолодження до азотної температури (≥77K) з холодовиробництвом ≤7Вт. Другий ступінь 6 забезпечує охолодження до температури водневого рівня (≥15K) з холодовиробництвом ≤2Вт. У процесі роботи мікроохолоджувача 4  відбувається охолодження мідних фланців 5 та 6 обох ступенів. При їх охолодженні відбувається другий етап процессу відкачки, де ці фланці використовуються у якості кріопасток. Для зменшення часу другого етапу відкачки та стабілізації динамічного вакууму застосовується адсорбційний кріонасос з рівнем відкачки 10^-3 – 10^-6 мм.рт.ст, що контактує зі стінкою мідного фланця водневого рівня 6.

- Навести основні переваги та недоліки МКС у порівнянні з іншими охолоджувальними системами.

Переваги: можливість отримання низьких температур азотного та гелієвого рівня при рівнях тиску порядку 10^-6 – 10^-7 мм.рт.ст, а також тривалого підтримання таких температур (кріостаціонування).

Недоліки: потребує тривалої піготовки перед застосуванням, низьке холодовиробництво при сильному охолодженні, необхідність у герметичності дял підтримання вакууму, тривалий час охолодження.

- Вкажіть порядок ввімкення та вимкнення МКС

Порядок ввімкнення МКС

1)Здійснити герметизацію кріостату.

а)встановити основну кришку кріостату

б)встановити робочий фланець

в)закрити кріостатний кран

2)Початок відкачки вакуумної порожнини кріостату.

а)під’єднати патрубок форвакуумного насосу до кріостатного крана

б)включити форвакумний насос

в)відкачати патрубок форвакумного насоса на протязі 10 хвилин

г) на протязі наступних 30 хвилин проводити відкривання кріостатного крану, не перевантажуючи форвакумний насос

д) відкачати вакумну порожнину кріостата на протязі години

3)Вивід мікрокріогенної системи на режим

а)перевірити  залишковий тиск кріоносія

б)подати живлення на мкс та компрессор, увімкнути компрессор

в)в процесі виходу мкс на режим здійснювати контроль температури 2-го ступеню охолоджувача за допомогою термоопору.

г) через 2 години після ввімкнення компресору провести відімкнення форвакуумного насосу: перекрити кріостатний кран та від’єднати патрубок насосу з одночасним відімкненням насосу

д) ще через годину мкс виходить на режим

Порядок вимкнення МКС.

1)вимкнути компрессор

2)зачекати вирівнювання тиску, впевнитися у відсотності вакууму

3) припинити подачу живлення на мкс та компресор